## 4
"CRRT 管路操作技术"竞赛考核标准
分类 | 考核部分 | 项目
准备 | 滤器 | 检查效期，包装完好
| AVF管路 | 检查效期，包装完好
| S管 | 检查效期，包装完好
| D管 | 检查效期，包装完好
| 废液袋 | 检查效期，包装完好
| 适配针头 | 检查效期，包装完好
| 预冲液 | 检查效期，包装完好，无杂质
| 透析液 | 成品或自配
| 置换液 | 成品或自配
| 抗凝剂 | 遵医嘱准备，标记稀释浓度
| 三通/输液器 | 检查效期，包装完好
开机自检 | 连接电源 | 连接电源前检查电源开关处于关闭状态
| 开电源开关 | O关闭I打开
| 开机器开关 | 长按 电源指示灯亮
| 确认满足自检条件 | 1234秤未放置物品且无干扰，机器所有部件均未安装
| 自检 | 自检过程中避免碰触4个秤，不能安装管路
| 选择治疗模式 | 根据医嘱选择
安装管路 | 安装滤器 | 按标签文字方向放置在滤器夹持器上
| 安装AVF管路 | 打开血泵门、废液泵门，静脉壶盖门、光学探测器门，漏血探测器门
检查包装，效期，打开后检查所有连接及保护帽紧密
固定静脉壶，安装血泵和废液泵管
沿着血流方向安装（动脉段管路、滤器、静脉段管路）
| 连接压力传感器 | 按照管路颜色标识，安装到相应位置
| 安装废液段管路 | 安装废液管路，连接废液袋
| 安装透析液管路 | 安装透析液泵管（箭头朝外），安装加温囊（自下至上），连接滤器（与血流方向相反）
| 安装置换液管路 | 安装置换液泵管（箭头朝外），安装加温囊（自下至上），连接血路管静（后置换，原因）
| 安装肝素注射器 | 50ml注射器刻度朝外
| 连接预冲液 | 使用标配白色针头加三通连接动脉管路与预冲液
| 连接透析液 | 使用标配针头连接透析液置于秤1
| 连接置换液 | 使用标配针头连接置换液置于秤2
| 检查管路连接状态 | 沿安装顺序依次检查
预冲 | 检查设置预冲液量 | 设置膜内预冲液量、膜外预冲液量、回血量
| 膜内预冲 | 血流速<100ml/min
调整动脉壶液面，调整静脉壶液面
查看状态栏剩余预冲量及时间，排气完成后可以轻拍滤器
| 膜外预冲 | 连接静脉管路到三通侧枝开放状态，按ok开始 反转滤器
提高血泵速200-300ml/min
查看剩余预冲量和时间，保证预冲液容量充足
预冲完成，机器处于等待患者状态
上机 | 通路准备 | 消毒、判断导管功能（血栓、流量）
| 连接患者 | 按stop键，连接患者后按OK键
| 引血 | 血流速100ml/min，待光学探测器探测到血液后，按OK键开始治疗
参数设置 | 血流速 | 按医嘱单设置参数
透析液速率
置换液速率
脱水速率
肝素速率
温度
回血 | 连接回输用盐水 | 戴手套，夹闭两个动脉端夹，断开动脉连接，动脉端接回输用生理盐水
| 开始回输 | 确认断开患者端连接，按OK键，血液回输速度100ml/min
| 导管动脉端冲封管 | 含碘消毒剂螺旋式消毒导管动脉端接口，20ml生理盐水脉冲式冲管，肝素 原液正压封管，肝素用量以导管上标识的封管量为准（本导管1.3ml），接肝素帽
| 结束回输 | 光学检测器感受到透明液体，机器报警血泵停止，屏幕显示结束确认程序
| 导管静脉端冲封管 | 夹闭两个静脉夹，断开静脉连接，含碘消毒剂螺旋式消毒导管动脉端接口， 20ml生理盐水脉冲式冲管，肝素原液正压封管，肝素用量以导管上标识的封管量为准（本导管1.4ml），接肝素帽
下机 | 回顾记录数据 | 回顾全部治疗数据，并记录
| 排空废液袋 | 省时、省力、少断开连接、不污染、不遗洒的原则
| 移除泵管 | 将泵管固定夹部分与泵的凹槽脱离，按住START/RESET，顺时针轻轻牵拉
| 移除加温囊 | 排空加温囊，水平方向轻轻去除
| 移除肝素注射器 | 移除注射器，按住肝素▽键，推进器自动复位
| 移除AVF套管 | 所有连接断开时应确保夹子在关闭状态
终末处理 | 管路处理 | 按医疗垃圾处理原则，分类放置
| 仪器处理 | 按住I/O键3s，电源指示灯熄灭，关闭电源开关。擦拭消毒机器
报警处理（4选1） | 空气报警报警 | 正确处理报警，说明报警原因
静脉压高报警
静脉压低报警
动脉压低报警
时间 | 20分钟